微小粒子状物質(PM2.5)フィルター秤量用恒温恒湿チャンバー　応札仕様書

| 住所 |  |
| --- | --- |
| 商号又は名称 |  |
| 代表者氏名 |  |
| 連絡先電話番号 |  |
| 納入予定品 | メーカー： 型 式： |

１　機器仕様

| 要求仕様 |  | 納入予定品仕様 |
| --- | --- | --- |
|  | 納入する機器は令和８年４月１日以降に製造したものかつ未使用品であること。 |  |
| １ | チャンバー外からグローブボックスにより測定操作が可能であること。 チャンバーは堅牢な造りであること。 |  |
| ２ | 温度範囲は21.5℃±1.5℃以内、湿度範囲は35%±５%以内となるよう自動制御にて加温、冷却、加湿、除湿が可能であること。 センサー精度は温度±１℃以内、湿度±３%以内であること。 |  |
| ３ | 幅180cm×奥行60cm（壁からの距離55cm、床からの高さ80cm）の作業台に設置可能であること。 装置高さは作業台から100cm程度までであること。 |  |
| ４ | チャンバー内に既存のザルトリウス天秤MSU6.6S-000-DF、YACO1MSU2720231及びプリンターTDP20-0CEを設置し、チャンバー外のコンセントから電源確保が可能であること 。 |  |
| ５ | 装置電源はAC100V 15A以下で動作可能であること。 |  |
| ６ | チャンバー内を照らす照明機能を有すること。 |  |